分光计仪器设备操作规程

型号：KF-JJY1’　   生产制造厂商：杭州精飞光学仪器制造有限公司

一、仪器设备使用条件

1．温度、湿度等环境要求：温度0C°—40C°，湿度≤85%

2．周围是否可以有强烈震动：不可以

3．周围的气流、气味和物质要求：不可以有强气流及腐蚀性气体

4．安装及周围距离要求：无

5．电压、电流要求：220（110%）V AC 、50HZ

6．其他特殊要求：无

二、仪器设备操作

1．主要性能、主要技术参数；

主要性能：KF-JJY1′型分光计是一种测量光线之间夹角的仪器。不少物理量，如折射率、光波长等，往往可以用光线的偏转角来量度。因此，分光计是光学实验中的一种基本仪器。此外，它还具备多种扩展功能，如在分光计的载物台上放置色散棱镜或衍射光栅，就成为一台简单的光谱仪；和偏振片、波片及光电探测器配合，还可以对光的偏振现象进行定量的研究。

主要技术参数：仪器测角精度：1’；平行光管、望远镜系统焦距：170mm；

望远镜目镜焦距：24.3mm；通光口径：30mm/22mm；视场：3°22′

刻度盘格值：0.5°；游标读数示值：1′；仪器外形尺寸：长×宽×高=520(伸长)×250×250(mm)；仪器净重：12kg

2．正确的操作方法、必须的操作步骤、操作要领、劳动防护用品正确使用和操作过程中禁止的行为：

（1）目镜调焦：目镜调焦的目的是使眼睛通过目镜很清楚地看到目镜中分划板上的刻线。调焦方法：先把目镜视度调节手轮1旋出，然后一边旋进，一边从目镜中观察，直到分划板刻线成像清晰，再慢慢地旋出手轮，到目镜中的象的清晰度将被破坏而未破坏为止。

（2）望远镜调焦：望远镜调焦的目的是将目镜分划板上的十字线调整到物镜的焦平面上，也就是望远镜对无穷远调焦。其方法如下：1）接通灯源。2）把望远镜光轴高低和水平调节螺钉6和7调到适中的位置。3）在载物台的中央放上光学平行平板，其反射面对着望远镜物镜，且与望远镜光轴大致垂直。4）通过调节载物台调平螺钉10与转动载物台，使望远镜的反射象和望远镜在一直线上。5）从目镜中观察，此时可能看到一亮斑，调节望远镜调焦手轮移动目镜，对望远镜进行调焦，使亮十字线成清晰象。然后，利用载物台上的调平螺钉10和载物台微调机构，把这个亮十字线调节到与分划板上方的十字线重合，往复移动目镜，使亮十字和十字线无视差的地重合。

（3）调整望远镜的光轴垂直于旋转主轴：1)调整望远镜光轴高低调节螺钉6，使反射回来的亮十字线精确地成象在十字线上。2）把游标盘连同载物台平行平板旋转180°时，观察到的亮十字线可能与十字线有一个垂直方向的位移。3）调整载物台调平螺钉10，使位移减少一半。4）调整望远镜光轴高低调节螺钉6，使垂直方向的位移完全消除。 5）把游标盘连同载物台、平行平板再转过180°，检查其重合程度。重复步骤3）和4），使偏差得到完全校正。

（4）将分划板十字线调成水平或垂直：当载物台连同平行平板相对于望远镜旋转时，观察亮十字是否水平地移动，如果分划板的水平刻线与亮十字线的移动方向不平行，就要转动目镜，使亮十字线的移动方向与分划板的水平刻线平行。注意不要破坏望远镜的调焦，然后将目镜锁紧螺钉旋紧。

（5）平行光管调焦：平行光管调焦目的是把狭缝调整到物镜的焦平面上，也就是平行光管对无穷远调焦，其方法如下： 1）关掉目镜照明器上的光源，打开狭缝，用漫射光照明狭缝。2）在平行光管物镜前放一张白纸，检查在纸上形成的光斑。调节光源的位置，使得在整个物镜孔径上照明均匀。3）除去白纸，把平行光管光轴水平调节螺钉19调到适中位置，将望远镜管正对平行光管，从望远镜目镜中观察，调节望远镜微调螺钉32和平行光管光轴高低，调节螺钉18，使狭缝位于视场中心。4） 调节平行光管调焦手轮16。前后移动狭缝装置，使狭缝清晰地成象在望远镜 分划板平台上。

（6）调整平行光管的光轴垂直于旋转主轴：调整平行光管光轴高低调节螺钉18，升高或降低狭缝象的位置，使得狭缝对目镜视场中心对称。

（7）将平行光管狭缝调成垂直：旋转狭缝装置，使狭缝与目镜分划板的垂直刻线平行，注意不要破坏平行光管的调焦，然后将狭缝装置锁紧螺钉旋紧。

禁止行为：（1）切勿使小木棒直接接触光学零件表面，以免擦伤。（2）光学零件表面切勿用手解碰，以免油脂、汗迹附着。（3）狭缝机构制造精细，调整精密、没有必要时，不宜拆卸调节，以免由于调节不当而影响精度。

3．保证仪器设备与人身安全注意事项，对可能出现紧急异常情况的处理方法、步骤和应急措施；勿私自拆卸，如遇部件损毁，脱落，等待专业维修人员前来处理。

4．清洁、润滑和检查仪器设备是否正常运行的方法和要求。

（1）仪器不论在使用或存放时，应避免灰尘、潮湿、过冷、过热及含有酸碱性等气体的侵蚀；（2）如果光学零件表面有灰尘，可用镜头刷刷去，如果光学零件表面有脏物或油斑，将干净的脱脂棉花卷在小木棒上，蘸上酒精或航空汽油仔细地擦去。

三、仪器设备维护保养

1．构造和主要技术要求；

1、目镜视度调节手轮  2、阿贝式自准直目镜  3、目镜锁紧螺钉  4、望远镜  5、望远镜调焦手轮  6、望远镜光轴高低调节螺钉  7、望远镜光轴水平调节螺钉（背面）  8、望远镜光轴水平锁紧螺钉  9、载物台  10、载物台调平螺钉（3只）  11、三棱镜  12、载物台锁紧螺钉（背面）   13平行光管  14、狭缝装置锁紧螺钉  15、狭缝装置  16、平行光管调焦手轮（背面）  17、狭缝宽度调节手轮  18、平行光管光轴高低调节螺钉  19、平行光管光轴水平调节螺钉  20、平行光管光轴水平锁紧螺钉  21、游标盘微动螺钉  22、游标盘止动螺钉  23、制动架（二）  24、立柱   25、底座  26、转座  27、转座与度盘止动螺钉（背面）  28、制动架（一）与底座止动螺动  29、制动架（一）  30、度盘  31、游标盘  32、望远镜微调螺钉  33、支臂

2．主要运行部位的运行参数和调整范围，如温度、速度、精度、整定值等；

狭缝宽度调节范围：0.02-2mm

望远镜目镜视度调节范围：不小于±5屈光度

旋转角度：360°

升降范围：20mm

Led灯运行电压：6.3v

3．常见故障及排除方法；

接通电源照明灯不亮：原因有（1）开关损毁：更换开关部位（2）线路接触不好：调整检验线路（3）led灯烧坏：更换led灯。

绿色亮十像亮度太暗或不均匀：原因是光源与小棱镜错位。需旋松三只紧定螺钉，调整分划板组的位置，使小棱镜进光的方口对准目镜的小圆孔，重新拧紧三颗紧定螺钉即可。

载物台脱落：需拧下下方内部固定螺丝，卸下载物台，重新固定载物台。

转动手轮失去调节狭缝片的作用： 原因为带孔小螺母松。需要取下光缝盖，旋出调节手轮上带孔小螺母，使滑块紧靠固定块，旋紧带孔小螺母，此时正向转动小手轮狭缝片应平稳张开，最后装好狭缝装置。

4．日常点检、巡检、一级保养、二级保养、三级保养等维护制度：每周上课以及值班日定时检验保养。

四、仪器设备检修

1．小、中、大检修周期：每周即检即修。

2．小、中、大检修项目、内容：有无螺丝松动，led灯是否正常工作，其他部位是否有损坏。

3．检修质量标准：能够保证设备正常运转，实验课程正常进行。

制定人（签字）：                 审核人（签字）：

批准人（签字）：         单位公章：            批准日期：