杨氏模量测量仪仪器设备操作规程

型号：YMC-1　　　　　　　　生产制造厂商：长春第五光学仪器厂

一、仪器设备使用条件

1．温度、湿度等环境要求：温度5℃~35℃；湿度≤65%

2．周围是否可以有强烈震动：不可以

3．周围的气流、气味和物质要求：无强气流、无腐蚀性气体

4．安装及周围距离要求；无

5．电压、电流要求；～220V、50Hz

6．其他特殊要求。无

制定人（签字）：王艳阳                 审核人（签字）：

二、仪器设备操作

1．主要性能、主要技术参数；

望远镜放大倍数:30倍 ；物镜有效孔径42㎜； 视场角1°26′；光杠杆：φ40㎜带配重锤、含水平仪，测量架高1.8米

- 正确的操作方法、必须的操作步骤、操作要领、劳动防护用品正确使用和操作过程中禁止的行为；

加负荷时一定不可超过钢丝的弹性限度；被测钢丝长度调整好后，一定要用锁紧螺钉将钢丝紧固在钢丝夹头中，防止钢丝偏斜与滑长；保持被测钢丝在整个实验中处于垂直状态保持被测钢丝在整个实验中处于垂直状态； 加取砝码要轻取轻放，砝码缺口错开，待钢丝不动时再观测据； 若已消除视差，但是观测标尺时眼睛仍应尽可能正对望远镜；仪器使用和安装过程中，应避免碰撞，防止损坏油漆表面。

- 保证仪器设备与人身安全注意事项，对可能出现紧急异常情况的处理方法、步骤和应急措施；

加砝码时一定不可超过钢丝的弹性限度，以免拉断钢丝。若断更换钢丝。不可用望远镜对着太阳观看，以免灼伤眼睛。

4．清洁、润滑和检查仪器设备是否正常运行的方法和要求。

测量时应保证下夹子与工作平台无摩擦，望远镜目镜与调焦旋钮可调，标尺灯亮。

制定人（签字）：王艳阳                审核人（签字）：

三、仪器设备维护保养

1．构造和主要技术要求

注意保护物镜和目镜，各手轮与旋钮和可动部件如发生阻滞现象，应查明原因。在原因未查清前，切勿过分扭扳，以防损坏仪器；镜头表面镀有增透膜，避免潮湿和腐蚀性气体，不要用粗布擦镜头。

- 主要运行部位的运行参数和调整范围，如温度、速度、精度、整定值等；

望远镜：放大倍数：30倍;物镜有效孔径:42毫米；视场角:1°26′；视距乘常数：100;最短视距:2米;

标尺照明器:有效长度:±150毫米 ；标尺格值 ：1毫米

光杠杆组：镜面有效孔径 ：φ35毫米

测量架高 ：1.8米（YMC—1）

砝码：1000g

钢丝直径：φ0.3毫米

3．常见故障及排除方法；

钢丝断更换；标尺灯不亮：开关坏或者变压器坏；分划板倾斜；望远镜不可调焦等。

- 日常点检、巡检、一级保养、二级保养、三级保养等维护制度。

保证实验室通风、干燥、洁净，以防望远镜生霉，有条件的话可在望远镜周边放入干燥剂，并经常更换；镜片上残留的脏点或污迹，要用专业擦镜布轻轻擦拭，以免刮花镜面，如需清洗镜面，应当用脱脂棉占上少许酒精，从镜面的中心顺着一个方向向镜面的边缘擦试，并不断更换脱脂棉球直到擦试干净为止；望远镜属于精密仪器，切勿对望远镜重摔、重压或做其他剧烈动作。

制定人（签字）：王艳阳               审核人（签字）：

四、仪器设备检修

1．小、中、大检修周期：随坏随修

2．小、中、大检修项目、内容：

钢丝断更换；标尺灯不亮：开关坏或者变压器坏；分划板倾斜；望远镜不可调焦等。

3．检修质量标准：可供学生正常使用。

制定人（签字）：王艳阳                 审核人（签字）：

批准人（签字）：         单位公章：            批准日期：

注：12月19日前完成，经备检查。